Hankedokument/pakkumuse esitamise ettepanek

Hankija: Aktsiaselts Järvamaa Haigla

Hanke nimetus: „Ultraheliaparaadi ostmine“

Hanke tehniline kirjeldus, pakkumusevorm ja Pakkuja ....................................... kinnitused, et Pakkumus vastab Hankija poolt käesolevas dokumendis esitatud tingimustele.

Aktsiaselts Järvamaa Haigla kutsub hankest huvitatud isikuid ja võimalikke pakkujaid osalema alla lihthanke piirmäära jääval riigihankel „Ultraheliaparaadi ostmine“, millise objektiks on käesolevatest tehnilisest tingimustest tulenevatele nõuetele vastava aspiraatori (edaspidi seade) soetamine koos kasutajakoolitusega. Hankeobjektiks olevate seadmete tehnilise kirjelduse ning hankelepingu oluliste tingimustega palume tutvuda käesolevas hankedokumendis.

Pakkumused tuleb esitada elektronposti teel hiljemalt 31. märtsil 2026.a kell 10:00 aadressile haigla@jmh.ee. Elektronkirja teemareale tuleb märkida „UH aparaat“. Pakkumused, mis on esitatud paberkandjatel või millised ei ole saabunud käesolevas lõigus nimetatud elektronposti aadressile hiljemalt eelnimetatud tähtpäevaks ja kellaajaks, ei osale pakkumismenetluses. Tingimuslike pakkumuste esitamine ei ole lubatud. Tingimuslikud pakkumused kuuluvad viivitamatult tagasilükkamisele.

Kogu käesolevat hankemenetlust, hankeobjekti puudutavaid tehnilisi ning muid hankemenetlusega seotud küsimusi puudutav suhtlus toimub üksnes elektrooniliste kandjate kaudu, pöördumisel aadressile haigla@jmh.ee. Hankija avaldab kõik käesolevast pakkumuste esitamise ettepanekust tulenevad küsimused ja/või tehnilise kirjelduse osas esitatud küsimused koos vastustega www.jmh.ee hangete teemalehel.

Hankija jätab endale õiguse astuda tähtaegselt käesolevast pakkumuste esitamise ettepanekust tulenevatele tingimustele vastavad pakkumused esitanud pakkujatega läbirääkimistesse pakutavate seadmete tarneaja, garantiijärgse hooldusteenuse osutamise võimalikkuse, tingimuste ning tasu suuruse ja seadmete maksumuse üle. Läbirääkimiste pidamise soovist ning täpsemast korrast teavitab hankija tähtaegselt pakkumused esitanud pakkujaid elektronkirja teel.

Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim maksumus.

Hankija jätab endale õiguse kõikide pakkumuste tagasi lükkamiseks.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping. Poolte vahelisele hankelepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Hankelepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Juhul kui lepingust tõusetunud vaidluste lahendamine ei ole läbirääkimiste teel võimalik, lahendatakse vaidlus esmases järjekorras Pärnu maakohtus.

Pakkumus tuleb esitada vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele.

Täiskomplektsuses ultraheliseadme ……. (nimetus) hind koos koolitusega: ................... € +km

Tehniline kirjeldus ja nõuded ultraheliseadmele

| Jrk | Seadmetele esitatavad nõuded | Vastavus nõudele (Jah/Ei) ja/või parameetri arvväärtus |
| --- | --- | --- |
|  | Üldnõuded |  |
|  | Seade peab olema avatud arhitektuuriga (võimaldab süsteemi uuendamist tarkvaraliste vahenditega); |  |
|  | Seade peab saama toite ühefaasilisest vahelduvvooluvõrgust nimipingega 230V ja 50Hz |  |
|  | Maksimaalne tarbimine 0,45 kVA koos lisaseadmetega (printer jne) |  |
|  | Seadme maksimaalne müratase töötamisel ei ületa 30dB |  |
|  | Seadmel peavad olema uuringute tehasepoolsed eelhäälestused, kuid võimaldab salvestada ja kasutada kasutajapoolseid eelhäälestusi |  |
|  | Pakutav seade on mõeldud ja sobib kasutamiseks järgmistes ultrahelidiagnostika valdkondades (sisaldades kõiki vajalikke tarkvarapakette ja mõõtmisprogramme): |  |
| 1.6.1 | sünnitusabi ja loote uuringud |  |
| 1.6.2 | günekoloogilised uuringud |  |
|  | Ultraheliaparaadil on vähemalt neli aktiivse anduri ühendusporti |  |
|  | Seadme käivitumisaeg (boot-up time from shut down) toite sisselülitamisest kuni täieliku töökorras olekuni ei tohi ületada 60 s |  |
|  | Ultraheliseadme mass ei tohi ületada 90 kg |  |
|  | Sisseehitatud pildimälu ja tööjaam kõvaketta mahuga vähemalt 500 GB SSD või rohkem |  |
|  | Seadmel peab olema termoprinter |  |
| 1.11.1 | printer peab olema sünkroniseeritud UH-seadme klaviatuuriga või konsooliga (eraldi PRINT nupp) |  |
| 1.11.2 | Termopaberi laius ca 110 mm |  |
| 1.11.3 | Termoprinter peab saama toite ultraheliseadmest, mitte eraldi toitejuhe ultraheliseadmele ja printerile |  |
| 1.11.4 | Väljatrükil olev kujutis anatoomiliste struktuuridega peab olema vähemalt 70% termopaberi laiusest |  |
|  | Monitor |  |
|  | Vähemalt 21,5" pööratav ja kallutatav värviline LCD monitor, resolutsioon vähemalt 1920 x 1080 pikselit |  |
|  | Monitor on juhtpaneelist sõltumatult pööratav vasakule/paremale ning liigutatav üles-alla |  |
| 3. | Juhtpaneel ja klaviatuur |  |
| 3.1. | Ultraheliaparaadil on lisaks põhimonitorile puutetundlik ekraan juhtpaneelil suurusega vähemalt 10,1" seadme põhiliste tööfunktsioonide aktiveerimiseks |  |
| 3.2. | Seadme juhtpaneel on liigutatav ning lukustatav üles-alla |  |
| 3.3. | Seadmel on füüsiliste nuppudega klaviatuur (kaetud kaitsekilega, mida saab desinfitseerida) või klaviatuuri võimalik seadme sisse lükata või puutetundlik klaviatuur |  |
| 4. | Kujutise töötlus |  |
| 4.1. | Nõutav dünaamiline ulatus B-mode töörežiimis vähemalt 350 dB |  |
| 4.2. | Kujutise saamise sügavus sõltuvalt andurist vähemalt 50 cm |  |
| 4.3. | Seadmel peab olema täisdigitaalne andmetöötlus ja vähemalt 17 000 000 kujutise töötluse kanalit |  |
| 4.4. | Võimaldab automaatset kujutise optimeerimist (nii kontrastust kui ka sagedust) ühe klahvi vajutusega (Automatic Optimization: Whizz, iTouch, iScan või samaväärne) |  |
| 4.5. | Aparaadil peavad olema sisseehitatud signaalitöötluse erinevad automaatsed signaalitöötluse ja kujutise parandamise režiimid nagu dünaamika korrigeerimine ja müratasandus |  |
| 4.6. | Nõutav kaadrisagedus vähemalt 6500 kaadrit sekundis |  |
| 4.7. | Nõutav kujutise suurendamise võimalus |  |
| 4.8. | Nõutav teralisuse vähendamise võimalus |  |
| 5. | Peavad olema vähemalt alljärgnevad töörežiimid: |  |
| 5.1. | B-mode |  |
| 5.2. | M-mode |  |
| 5.3. | Doppler reziimid: Värvi Doppler (Color Flow Mode või samaväärne), PowerDoppler PDI (Power Doppler Imaging või samaväärne), pulssDoppler PWD (Pulsed Wave Doppler või samaväärne); |  |
| 5.4. | Kuvamoodide samamaegne kasutamine: (B/M, B/PWD, B/CFM/M, B/CFM/PWD) |  |
| 5.5. | Reaalajas dupleks ja tripleks töörežiim |  |
| 5.6. | Jaotatud ekraanil mitme kujutise üheaegne kuvamine (split/dual või samaväärne) |  |
| 6. | Andurid |  |
| 6.1. | Vähemalt 4 aktiivset samaaegselt ühendatavat anduri porti |  |
| 6.2. | Andurid peavad olema muudetava sagedusega |  |
| 6.2.1. | Abdominaalne 2D konveksandur 1-8 MHz, vaateväli vähemalt 105°, kuvamissügavus vähemalt 50cm |  |
| 6.2.2. | Endokavitaalne 2D andur 3-12 MHz, vaateväli vähemalt 250°, kuvamissügavus vähemalt 16cm |  |
| 7. | Nõutud mõõtmised, kalkulatsioonid ja analüüsipaketid: |  |
| 7.1. | Pildi sekundaarne harmoniseerimine (second harmonic või samaväärne) |  |
| 7.2. | Günekoloogiline ja sünnitusabi tarkvarapakett |  |
| 7.3. | Üld-radioloogiline tarkvarapakett |  |
| 7.4. | Veresoonkonna analüüsi tarkvarapakett |  |
| 7.5. | Distants, ümbermõõt, pindala, maht |  |
| 8. | Nõutud mälu, andmebaas, ühildumised |  |
| 8.1. | Seade peab toetama järgmisi DICOM 3.0 standardi alamprotokolle: |  |
| 8.1.1. | Image Storage Service Class |  |
| 8.1.2. | Storage Commitment |  |
| 8.1.3. | Verify |  |
| 8.1.4. | Modality Performed Procedure Step |  |
| 8.1.5. | Modality Worklist (peab toetama täpitähtede kasutamist, sh „õ“ ja Specific Character Set ISO IR 192 või ISO IR 100 formaati) |  |
| 8.1.6. | Structured Reporting |  |
| 8.2. | Uuringu ja üksiku valitud kujutise salvestamise võimalus nii aparaadi kõvakettale ja USB-mälupulgale |  |
| 8.3. | Ühildumused |  |
| 8.3.1. | Sisseehitatud wifi moodul |  |
| 8.3.2. | LAN port |  |
| 8.3.3. | Seadme operatsioonisüsteem peab olema Windowsi baasil, vähemalt Windows10 |  |

Seadmetele kehtib garantii … kuud (märkida garantiiaeg kuudes).

Tasumine toimub 36 kuu jooksul vastavalt maksegraafikule.

Pakkujate pakkumused peavad olema jõus vähemalt 60 kalendripäeva arvestatuna pakkumuste esitamise tähtpäevast.

Pakkumuse esitamisega pakkuja kinnitab, et pakkumus vastab kõikidele käesolevast hankedokumendist tulenevatele tingimustele ning et ta nõustub kõikide käesolevast dokumendist tulenevate tingimustega.

Ametinimetus:	  ............................

Pakkumuse koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust (nimi ja allkiri): ...........................

/allkirjastatud digitaalselt/

Allkirjastamise kuupäevaks loetakse digitaalallkirja kuupäeva.