Hankedokument/pakkumuse esitamise ettepanek

Hankija: Aktsiaselts Järvamaa Haigla

Hanke nimetus: „Vaatevälja uuringu seadme ostmine“

Hanke tehniline kirjeldus, pakkumusevorm ja Pakkuja ....................................... kinnitused, et Pakkumus vastab Hankija poolt käesolevas dokumendis esitatud tingimustele.

Aktsiaselts Järvamaa Haigla kutsub hankest huvitatud isikuid ja võimalikke pakkujaid osalema alla lihthanke piirmäära jääval riigihankel „Vaatevälja uuringu seadme ostmine“, millise objektiks on käesolevatest tehnilisest tingimustest tulenevatele nõuetele vastava kompuuterperimeetri (edaspidi seade) soetamine koos kasutajakoolitusega. Hankeobjektiks olevate seadmete tehnilise kirjelduse ning hankelepingu oluliste tingimustega palume tutvuda käesolevas hankedokumendis.

Pakkumused tuleb esitada elektronposti teel hiljemalt 06. aprillil 2026.a kell 10:00 aadressile haigla@jmh.ee. Elektronkirja teemareale tuleb märkida „Vaatevälja uuringu seade“. Pakkumused, mis on esitatud paberkandjatel või millised ei ole saabunud käesolevas lõigus nimetatud elektronposti aadressile hiljemalt eelnimetatud tähtpäevaks ja kellaajaks, ei osale pakkumismenetluses. Tingimuslike pakkumuste esitamine ei ole lubatud. Tingimuslikud pakkumused kuuluvad viivitamatult tagasilükkamisele.

Kogu käesolevat hankemenetlust, hankeobjekti puudutavaid tehnilisi ning muid hankemenetlusega seotud küsimusi puudutav suhtlus toimub üksnes elektrooniliste kandjate kaudu, pöördumisel aadressile haigla@jmh.ee. Hankija avaldab kõik käesolevast pakkumuste esitamise ettepanekust tulenevad küsimused ja/või tehnilise kirjelduse osas esitatud küsimused koos vastustega www.jmh.ee hangete teemalehel.

Hankija jätab endale õiguse astuda tähtaegselt käesolevast pakkumuste esitamise ettepanekust tulenevatele tingimustele vastavad pakkumused esitanud pakkujatega läbirääkimistesse pakutavate seadmete tarneaja, garantiijärgse hooldusteenuse osutamise võimalikkuse, tingimuste ning tasu suuruse ja seadmete maksumuse üle. Läbirääkimiste pidamise soovist ning täpsemast korrast teavitab hankija tähtaegselt pakkumused esitanud pakkujaid elektronkirja teel.

Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim maksumus.

Hankija jätab endale õiguse kõikide pakkumuste tagasi lükkamiseks.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping. Poolte vahelisele hankelepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Hankelepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Juhul kui lepingust tõusetunud vaidluste lahendamine ei ole läbirääkimiste teel võimalik, lahendatakse vaidlus esmases järjekorras Pärnu maakohtus.

Pakkumus tuleb esitada vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele.

Täiskomplektsuses seadme …………. (nimetus) hind koos koolitusega: ................... € +km

Tehniline kirjeldus ja nõuded seadmele

| Jrk | Seadmetele esitatavad nõuded | Vastavus nõudele (Jah/Ei) ja/või parameetri arvväärtus |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nõuded kompuuterperimeetrile |  |
| 1.1 | Seadme testiulatus peab olema vähemalt 90 kraadi temporaalselt. |  |
| 1.2 | Valgusstiimuli kestvus ei tohi ületada 200 ms |  |
| 1.3 | Läviväärtustestid: 24-2, 30-2, 10-2, Macula, 60-4, Nasal step või samaväärsed |  |
| 1.4 | Läviväärtustestide strateegiad: SITA standard, SITA Fast, SITA Faster, Full Threshold, FastPac või samaväärsed |  |
| 1.5 | Valgusstiimulid: valge-valgel, punane-või sinine-valgel ja sinine-kollasel |  |
| 1.6 | Staatilise perimeetria valguspunkti e. Goldmanni stiimuli standardsuurus III - nõutav varieerimisvõimalus stiimuli suurustel I-V. |  |
| 1.7 | Võimaldatud on statistilised analüüsid: Single Field Analysis (SFA), Glaucoma Hemifield Test (GHT), Visual Filed Index (VFI), Guided Progression Analysis (GPA) või samaväärsed |  |
| 1.8 | Seadmel on nõutav automaatne pupilli suuruse määramine |  |
| 1.9 | Seade on varustatud vedel -prooviläätsega(AutoTLC) |  |
| 1.10 | Seadmel peab olema “pime-punkti” monitooring (Heijl-Krakau “pime-punkti” monitor). |  |
| 1.11 | Patsiendi pea, silma, pilgu ja tipu fiksatsiooni kontroll. |  |
| 1.12 | Nõutav ealine normatiivne andmebaas |  |
| 1.13 | Seadmel peab olema motoriseeritud lõuatugi |  |
| 1.14 | Nõutud on DICOM ühenduvus uuringu tulemuste saatmise ja worklisti vastuvõtmisega. |  |
| 1.15 | Kõik patsientide uuringud peavad saama arhiveeritud ning olema kasutatavad järgmiste visiitide ajal. Andmed kättesaadavad FORUM-is erinevatel töökohtadel. |  |
| 1.16 | Seade peab võimaldama automaatselt hinnata patsiendi seisundi muutusi põhinedes varasematele uuringutel |  |
| 1.17 | Kasutajaliides: LCD puuteekraan ja klaviatuur. |  |
| 1.18 | Komplekti kuulub elektrilise kõrguse reguleerimise funktsiooniga laud. |  |
| 1.19 | Võimaldab nägemisnärvi struktuuri ja funktsiooni analüüsi, mis on teostatav kasutades perimeetria ja OCT CIRRUS andmeid. |  |
| 1.20 | Võimaldab vaadelda ning võrrelda patsiendi perimeetria ajalugu ning teostada glaukoomi progressiooni analüüsi. |  |
| 1.21 | Võimaldab teostada manuaalse valikuga ja automaatseid perimeetria ja OCT kombineeritud raporteid |  |
| 1.22 | Võimaldab sisestada patsiendi andmeid ja avada uuringuid töökohas või vaadata uuringute raporteid. Muuta patsiendi andmeid, parandada lisada väliseid dokumente, kommentaare ja DICOM failide importi. |  |
| 3. | Garantii- ja hooldetingimused |  |
| 3.1 | Nõutav garantii on vähemalt 12 kuud seadme üleandmisest arvates. Garantii ja hoolduse täpsed tingimused sätestatakse hankelepingus. Pakkuja tagab garantiiajal (12 kuud) seadme hoolduse vastavalt tootja kehtestatud hooldeplaanidele. Pakkuja kinnitab kohustuste täitmiseks võtmist. |  |
| 3.2 | Pakkuja on kohustatud tagama rikketeadete vastuvõtmise ja andma tekkinud probleemi lahendamiseks operatiivseid tehnilisi konsultatsioone (telefoni teel ja online) tööpäevadel (E-R) Ida-Euroopa aja (EET) järgi ajavahemikul 9:00-17:00 |  |
| 3.3 | Müüja on kohustatud lahendama probleemi punkti 3.2 kohase konsultatsiooni käigus (kaughalduse teel) rikketeate esitamisele järgneva 1 tööpäeva jooksul. Juhul, kui probleemi pole võimalik lahendada kaughalduse teel, peab Müüja hooldustehnik jõudma 3 tööpäeva jooksul rikketeate esitamisest arvates Ostja juurde; Müüja on kohustatud kõrvaldama rikke 10 (kümne) tööpäeva jooksul rikketeate esitamisest arvates. |  |
| 3.4 | Näidata seadme kasutusaeg aastates, mille jooksul pakkuja tagab pakutavatele seadmetele tehnilise toe koos varuosade tarnimisega (vähemalt 5 aastat). |  |
| 4. | Koolitus |  |
| 4.1 | Seadme üleandmisel kohapealne esmane koolitus seadme kasutajatele ja hooldepersonalile. |  |

Seadmetele kehtib garantii … kuud (märkida garantiiaeg kuudes).

Pakkujate pakkumused peavad olema jõus vähemalt 60 kalendripäeva arvestatuna pakkumuste esitamise tähtpäevast.

Pakkumuse esitamisega pakkuja kinnitab, et pakkumus vastab kõikidele käesolevast hankedokumendist tulenevatele tingimustele ning et ta nõustub kõikide käesolevast dokumendist tulenevate tingimustega.

Ametinimetus:	  ............................

Pakkumuse koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust (nimi ja allkiri): ...........................

/allkirjastatud digitaalselt/

Allkirjastamise kuupäevaks loetakse digitaalallkirja kuupäeva.